|  | «АЛЬФА» | Мод. |
| --- | --- | --- |

ОПЕРАЦИОННЫЕ БЕСТЕНЕВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ АЛЬФА

Паспорт

# КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Бестеневой операционный светильник (далее светильник) с 5, 9 или 12 светоотражателями и основным – дополнительным светильником состоит из горизонтальной штанги, противовеса и корпуса светильника. Светильник с 4 светоотражателями и бестеневой хирургический светильник с одним светоотражателем состоят из корпуса светильника, вертикальной стойки и опорного основания.

СБОРКА И НАСТРОЙКА

Общие сведения по потолочным светильникам.

■	Требования к основанию

- Основание должно выдерживать вес более 300 кг.

- Высота потолка должна составлять 2950 ~ 3050 мм.

■	Сборка горизонтальной поворотной штанги

- Отрегулировать соединение основания и плиты расположения.

- Прикрепить болтами поворотную штангу и основание, затянуть болты.

- Выведите шнур (2) из поворотной штанги и подключите к сетевому проводу.

■	Сборка противовеса

- Подключите сетевой шнур питания (3), идущий от прямой стойки противовеса к креплению (4) на конце штанги.

- Установите прямую стойку на поворотную штангу и зафиксируйте винтами (5).

■	Сборка корпуса светильника

Светильник с 9 или 12 светоотражателями и основным – дополнительным блоком

- Снимите крепление (6) на конце кронштейна светильника. Вставьте ось кронштейна в поперечную штангу.

- Установите обратно крепление и уплотнительные прокладки (7) (по одной с каждой стороны). Затяните винт (8).

- Затяните центрирующий винт (9).

- Подключите сетевой шнур питания (10), идущий от кронштейна светильника, к контакту штепсельного разъема (11).

- Зафиксируйте длинную поворотную планку винтом (12).

Светильник с 5 светоотражателями

- Подключите  сетевой шнур питания (13), идущий от кронштейна светильника, к проводу (14).

- Вставьте осевой конец кронштейна светоотражателя в поперечную штангу и зафиксируйте его с помощью центрирующего винта (15).

- Установите вытяжную рукоять.

- Закрепите вытяжную рукоять винтом (16).

■	Регулировка

- Отрегулируйте компенсационный винт на противовесе, чтобы легче управлять усилием, с которым толкают или тянут корпус светильника.

- Отрегулируйте компенсационное усилие, которое управляет поворотом корпуса светильника вокруг кронштейна с помощью настройки плотности прилегания винтовой гайки.

- Отрегулируйте компенсационное усилие, которое управляет поворотом корпуса светильника вокруг поперечной штанги с помощью настройки плотности прилегания стопорящей ручки.

Светильник с 4 светоотражателями

- Сборка верхней и нижней центральных стоек

- Подсоедините сетевой шнур питания (1), выходящий из нижней центральной стойки, к контакту штепсельного разъема (2).

- Вставьте нижнюю центральную стойку в отверстие на основании. Зафиксируйте винтом (3).

-  Подсоедините сетевой шнур питания (4) к контакту штепс. разъема (5).

-  Вставьте верхнюю центр. стойку в нижнюю. Зафиксируйте винтом (6).

- Сборка корпуса светильника

Выполните действия по сборке, указанные для светильника с 5 светоотражателями

3)     Регулировка

- Отрегулируйте компенсационный винт на противовесе, чтобы легче управлять усилием, с которым толкают или тянут корпус светильника.

- Отрегулируйте компенсационное усилие, которое управляет поворотом корпуса светильника вокруг поперечной штанги с помощью настройки плотности прилегания стопорящей ручки.

Светильник с одним светоотражателем

- Подведите шнур питания (1) от основания к контакту штепс. разъема (2).

- Вставьте стойку светильника в отверстие на основании. Зафиксируйте с помощью винтовой гайки.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

1. Перед началом эксплуатации убедитесь в наличии поданного напряжения. Отрегулируйте положение светильника, яркость и фокусирующую поверхность (для светильника 12+5 яркость регулируется отдельно). Питание должно быть отключено после эксплуатации.

2. Движение корпуса светильника вокруг поворотной штанги, противовеса и поперечной штанги управляется с помощью длинной регулирующей планки. Будьте осторожны, избегайте столкновения при пересекающихся движениях основного и дополнительного блоков.

3. Амплитуда вертикального перемещения управляется при помощи длинной регулирующей планки.

4. Короткая регулирующая планка и вытяжная рукоять используются только для поворота вокруг кронштейна светильника.

5. Поверхность фокусировки света регулируется с помощью ручки настройки.

6. Яркость света регулируется с помощью ручки регулировки силы света.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Перед заменой лампы или предохранителя необходимо отключить подачу электроэнергии. Никогда не производите замену лампы, пока она не остынет.

2. Необходимо регулярно проверять различные узлы креплений бестеневого хирургического светильника и винтовые крепления. В случае разбалтывания какого-либо из винтов необходимо затянуть их. (Рекомендуется проводить проверку раз в 3 месяца).

3. В случае, если корпус светильника неудачно расположен, отрегулируйте его с помощью компенсационного винта и регулирующего винта чтобы уравновесить корпус светильника.

4. Необходимо регулярно протирать корпус светильника мягкой тканью.

5. До начала операции необходимо провести процесс стерилизации для всех частей, до которых можно дотронуться.

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

1. При сборке бестеневого хирургического светильника установка потолочных частей основания и других деталей должна проводиться профессионалами, чтобы обеспечить соответствующее качество соединений.

2.  Регулярно проверяйте бестеневой хирургический светильник. Особое внимание необходимо обратить на различные узлы креплений, чтобы предотвратить любое возможное ослабление крепления.

3.  После операции необходимо отключить электропитание. В противном случае из-за длительной эксплуатации преобразователь напряжения может сгореть.

4. Перед заменой лампы или предохранителя необходимо отключить подачу электропитания.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Модель | описание | освещенность операционного поля, 1000 лк | Температура цвета, К | диапазон регулировки свет. пятна, мм | Диаметр корпуса светильника, мм | напряжение сети, В | потребление электро- энергии, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12+5 | двухблочный | 50 / 120 | 4000±500 | 100-200 | 500/900 | 220 | 150/300 |
| 6+3 | двухблочный | 60 / 120 | 4500±500 | 100-200 | 500/900 | 220 | 150/300 |
| 712 | с 12 светоотражателями | 120 | 4000±500 | 100-200 | 900 | 220 | 300 |
| 739 | с 9 светоотражателями | 90 | 4000±500 | 100-200 | 900 | 220 | 225 |
| 735 | с 5 светоотражателями | 50 | 4000±500 | 100-200 | 500 | 220 | 125 |
| 734 | с 4 светоотражателями | 40 | 4000±500 | 100-200 | 500 | 220 | 100 |
| 751 | с 1 светоотражателем | 25 | 3000±500 |  |  | 220 | 25 |

Примечание: наша компания оставляет за собой право изменения дизайна данного продукта.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

| АЛЬФА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Светильник операционный бестеневой соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99 и признан годным к эксплуатации. Светильник подвергнут ООО «АЛЬФА» консервации согласно требованиям технических условий. Вариант защиты ВЗ-1.

Дата выпуска ___________________

МП

Штамп ОТК ____________________

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Светильник в упаковке транспортируется закрытым транспортом, кроме неотапливаемых отсеков самолетов, при температуре воздуха от  –300 С до +400 С. Относительная влажность воздуха до 100%.

- ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

1. Светильник следует хранить в закрытом помещении при температуре от +5 до +400 С, относительной влажности воздуха не более 80% при температуре +250 С.

2. Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

2. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи светильника.

3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет светильник и его части по предъявлении рекламационного акта.          На лампочки гарантия не распространяется !

| КОМПЛЕКТАЦИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ АЛЬФА | 6+3 (12+5) двухблочный | 1. Поворотная штанга светильника с 6 (12) светоотражателями - 1 2. Противовес светильника с 6 (12) светоотражателями - 1 3. Корпус светильника с 6 (12) светоотражателями - 1 4. Телескопическая стойка светильника с 6 (12) светоотражателями - 1 5. Предохранитель - 1 6. Поворотная штанга светильника с 3 (5) светоотражателями - 1 7. Противовес светильника с 3 (5) светоотражателями - 1 8. Корпус светильника с 3 (5) светоотражателями - 1 9. Телескопическая стойка светильника с 3 (5) светоотражателями - 1 10. Рукоятка светильника с 3 (5) светоотражателями - 1 11. Запасные лампочки – 9 (17) 12. Паспорт - 1 |
| --- | --- | --- |
|  | 712 с двенадцатью светоотражателями | 1. Поворотная штанга - 1 2. Противовес - 1 3. Корпус светильника - 1 4. Телескопическая стойка - 1 5. Запасные лампочки - 12 6. Предохранитель - 1 7. Паспорт - 1 |
|  | 739 с девятью светоотражателями | 1. Поворотная штанга -1 2. Противовес - 1 3. Корпус светильника - 1 4. Телескопическая стойка -1 5. Запасные лампочки - 9 6. Предохранитель - 1 7. Паспорт - 1 |
|  | 735 с пятью светоотражателями | 1. Поворотная штанга - 1 2. Противовес - 1 3. корпус светильника - 1 4. Телескопическая стойка - 1 5. Рукоятка - 1 6. Запасные лампочки - 5 7. Запасной выключатель - 1 8. Паспорт - 1 |
|  | 734 с четырьмя светоотражателями | 1. Основание - 1 2. Центральная стойка - 1 3. Пружинный блок - 1 4. Корпус светильника - 1 5. Рукоятка - 1 6. Запасные лампочки - 4 7. Запасной выключатель - 1 8. Паспорт - 1 |
|  | 751 с одним светоотражателем | 1. Основание - 1 2. Стойка - 1 3. Корпус со светоотражателем - 1 4. Рукоятка - 1 5. Запасные лампочки - 1 6. Паспорт - 1 |

Типография «ЧЕРЕПАХА» 2009 год  тираж 1 000 000 экз.